空气波压力治疗仪技术参数及商务需求

适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

一、技术参数

1.≥7寸彩色触摸电容屏，操作灵敏。

2.具备联网功能，设备可通过WiFi连入网络。

3.提供支持六腔或以上模式。

▲4.具备自动识别气囊功能，快速匹配治疗模式，提高操作效率，确保治疗的准确性。

5.具备病例库，方便对患者病例信息进行灵活管理。

6.设备压强可在1-25kPa（7.5-187.5mmHg）范围内连续可调，步进为1kPa；气压单位kPa和mmHg可进行转换。

7.治疗时间在1min~120min范围内可调，适用于预防静脉血栓，减轻肢体水肿。

8.设备参数设置界面具有保持时间、间歇时间的调节。

9.设备应提供不少于16种治疗模式，以覆盖多样化的治疗需求

▲10.具备自定义模式，可设置单腔压力、总治疗时间、保持时间等参数，满足个体需求。

11.设备具备欠压提示、超压提示、提示的声音及弹框双重提示功能，以确保在发生异常情况时能够及时警示操作者，提高患者治疗的安全性。

12.具备压强检测功能，可显示气囊每腔压力值，确保治疗过程中对每一腔的压力值进行即时监控。

▲13.具备飞梭调节功能，实现治疗时间和治疗压力的快速调节，提升治疗的操作便捷性。

二、商务要求

★1.保修期≥3年；

2.标配气压套至少4个（上下肢任配）；

3.交付时间：自接到通知之日起10天内。

备注：带“★”为实质性参数，不满足取消响应，带“▲”为重要参数。